Opis instalacji programu i przetwornika zewnętrznego typu USB:

- Zainstalować program używając programu setup_1k.exe z płyty CD

W przypadku wersji dwukanałowej ( z dwoma przetwornikami analogowo cyfrowymi ) zainstalować używając programu setup_2k.exe

W przypadku wersji z trzema przetwornikami zainstalować program setup_3k.exe

( po włożeniu płyty CD instalacja uruchamia się automatycznie )

Należy uważnie czytać informacje pojawiające się podczas instalacji !!!

2

Podłączyć przetwornik do komputera;

System wykrywa najpierw urządzenie typu USB

W drugim etapie jest wykrywany dodatkowy port COM

Sterowniki znajdują się na CD w katalogu sterowniki

do wyboru w zależności od wersji:

d:\sterowniki\usb_ftdi   ( d:\sterowniki\usb_ftdi_com   )  lub     d:\sterowniki\usb_silabs

Po prawidłowy zainstalowaniu sterowników do przetwornika w menadżerze urządzeń powinny być widziane :

Urządzenie w Kontrolerze uniwersalnej magistrali szeregowej

w przykładzie:    ( CP210X Composite device )  lub (USB serial converter)

Oraz dodatkowy port szeregowy

w przykładzie :  ( COM3 CP210XUSB  ) lub ( USB serial PORT )

NUMER TEGO PORTU TRZEBA WPISAĆ W PLIKU ADC24.INI

UWAGA :

W przypadku gdy system nada numer COM 10 i więcej należy zmienić ręcznie na mniejszy niż 10

Uruchamianie Programu:

1 Uruchomić program ADC24 ( ikona z żółtą kolbą )

W przypadku poprawnej komunikacji z przetwornikiem  pojawia się ekran jak z lewej strony i startuje program chromax

W przypadku niepoprawnej komunikacji dostajemy ekran jak z prawej i nie uruchamia się program chromax

Po poprawnym uruchomieniu programu ADC24.exe i CHROMAX.exe   w prawym górnym rogu ekranu CHROMAX powinien się pojawić czas i wartość zbieranego sygnału w miliwoltach.

UWAGA:

NIE WOLNO ZAMYKAĆ PROGRAMU ADC24.EXE MIMO URUCHOMIENIA PROGRAMU CHROMAX PONIEWAŻ NASTĄPI UTRATA KOMUNIKACJI Z PRZETWORNIKIEM.

( można oczywiście minimalizować do paska zadań )

Opis pliku konfiguracyjnego : Plik ADC24.IN , ADC241.INI, ADC242.INI:

ADC24.INI – dotyczy pierwszego kanału -kolor ikon żółty ( pierwszy przetwornik)

ADC241.INI – dotyczy drugiego kanału -kolor ikon niebieski ( drugi )

ADC242.INI – dotyczy trzeciego kanału – kolor ikon zielony  ( trzeci )

----------------------------------------------------------------

[Ustawienia]

Enabled=0

[Adc24]

VRef=EXT

Zakres=6

FilterM=7

FilterS=9

COM=3

Delay Time=15

RunChromax=1

StartExe=1

ExeName=chromax

[Init]

2=w d1 60

4=w d4 89

5=w d1 64

6=w d1 65

7=w d1 60

start=ma

----------------------------------------------------------------

Znaczenie ustawień w plików j.w :

Zakres pracy przetwornika:

Zakres:

0		+- 20mV

- +-40mV

- +-80mV

- +-160mV

- +-320mV

- +-640mV

- +-1.28V

- +-2.56V

COM		- numer portu com do którego podłączono przetwornik ( do sprawdzenia w menadżerze 			urządzeń w systemie windows

StartExe=1	1 -	gdy chcemy uruchomić program chromax.exe ( lub inny ) po prawidłowym 				uruchomieniu przetwornika.

0-	gdy nie chcemy uruchamiać dodatkowego programu

ExeName=	wpisujemy nazwę programu, który chcemy uruchomić po poprawnej inicjalizacji 				przetwornika.

Dla kanału pierwszego zalecane: chromax.exe

Dla kanału drugiego zalecane: chromax1.exe

Dla kanału trzeciego zalecane: chromax2.exe

start=		ma	wejście A przetwornika

mb	wejście B przetwornika			( opcja )

mc	wejście C przetwornika			( opcja )

md	wejście D przetwornika			( opcja )

mA	wejście różnicowe A-B przetwornika	( opcja )

mC	wejście różnicowe C-D przetwornika	( opcja )

Pozostałe parametry proszę pozostawić bez zmian czyli:

Enabled=0

VRef=EXT

FilterM=7		( filtr medianowy )

FilterS=9		( filtr uśredniający )

Delay Time=15

RunChromax=1

[Init]

2=w d1 60

4=w d4 89

5=w d1 64

6=w d1 65

7=w d1 60

W skład zestawu integratora CHROMAX wchodzi:

- skrzynka z przetwornikiem a/c

- przewód USB łączący komputer ze skrzynką z przetwornikiem a/c

- kabel łączący przetwornik a/c z detektorem chromatograficznym ( opcja )

- płyta CD z programem i instrukcją obsługi i sterownikami

Opis wtyczki kabla sygnałowego z chromatografu:

Złącze 8 wyjściowe ( patrząc o d strony złącza 3-wejściowego )

1	- wejście A		start=ma ( w pliku adc14.ini ):

2	- masa analogowa

3	- wejście B		start=mb ( w pliku adc14.ini ):

4	- wyjście X

5	- wspólna masa wyjść

6	- wyjście Y

7 	- wejście cyfrowe startu  - biegun ujemny dla źródła zewn. albo 		dodatni/neutralny dla zwory zewn.

8	 -wejście cyfrowe startu - biegun dodatni dla źródła zewn. albo

ujemny/neutralny dla zwory zewn.

Złącze 3 wyjściowe ( patrząc od krawędzi płytki )

1	- wejście C		start=mc ( w pliku adc14.ini ):
2	- masa analogowa
3	- wejście D		start=md ( w pliku adc14.ini ):

Praca różnicowa:

para różnicowa pierwsza mA ( w pliku adc14.ini ):

+( plus)	podłączamy do wejścia A	1 (złącze 8 wejściowe )

-( minus)	podłączamy do wejścia B   2 ( złącze  8 wejściowe )

Masa do 2     masa analogowa  ( złącze  8 wejściowe )

para różnicowa druga mC  ( w pliku adc14.ini ):

+( plus)	podłączamy do wejścia C	1 ( złącze  3 wejściowe  )

-( minus)	podłączamy do wejścia D   2  ( złącze 3 wejściowe  )

Masa do 2     masa analogowa  ( złącze  3 wejściowe  )

Przełączanie wejścia cyfrowego wewnętrznymi zworkami :

pozycja 2-3 - wejście sterowane ze źródła napięcia
pozycje 1-2 i 3-4 - wejście z zestyku/zwory ( STANDARD )

Standardowo podłączamy:

+ analogowy do 1 ( złącze 8 pozycyjne )

- analogowy do 2 ( złącze 8 pozycyjne )

start cyfrowy do  7 i  8  ( złącze 8 pozycyjne )

Przełączanie wejścia cyfrowego wewnętrznymi zworkami:

pozycja 2-3 - wejście sterowane ze źródła napięcia
pozycje 1-2 i 3-4 - wejście z zestyku/zwory ( STANDARD )

SCHEMAT WEJŚĆ I WYJŚĆ CYFROWYCH ORAZ PRZEŁĄCZNIKA

TRYBU PRACY WEJŚCIA STARTU

Ustawianie wyjść  cyfrowych jest możliwe w programie Chromax, w menu Metoda i włączamy sterowanie i klawisz WYJŚCIA

Włącznie i wyłącznie wyjść X i Y programujemy identycznie jak program czasowy integracji

OPIS PLIKU KONFIGURACYJNEGO CHROMX.CFG, CHROMAX1.CFG

CHROMAX2.CFG, CHR-MOD.CFG

Przykładowy plik konfiguracyjny z typowymi ustawieniami:

--------------------------------------------------------------------------------

Plik konfiguracyjny karty analizatora  377

ADRES=&H300	Adres karty w systemie

IRQ=10

LICZNIK1=10		Dzielnik czestotliwosci

LICZNIK2=&HFFFF

CZESTOTLIWOSC=10

KOREKCJA=1

FILTR=5

MEDIANA=3

#KANAL1

ZAKRES1=35000

ZERO1=200

ZAKRES2=45000

ZERO2=9000

#KANAL2

ZAKRES1=35000

ZERO1=200

ZAKRES2=45000

ZERO2=9000

DMEN=3486

SKALASEK=0

TLO=0

ROZDZIELCZOSC=0

SYMETRIA=0

ZAPISZ3MIN=1

ELEKTROFOREZA=0

STARTZBOCZEM=0

--------------------------------------------------------------------------------

Plik konfiguracyjny karty analizatora  377

Parametry istotne przy przetworniku w formie karty typu ISA ( nie istotne dla przetwornika zewnętrznego )

ADRES=&H300

IRQ=10

LICZNIK1=10

LICZNIK2=&HFFFF

CZESTOTLIWOSC=10

KOREKCJA=1

FILTR=5

MEDIANA=3

Parametry dotyczce pierwszego kanału przetwornika typu ISA :

#KANAL1

ZAKRES1=35000

ZERO1=200

ZAKRES2=45000

ZERO2=9650

Parametry dotyczące drugiego  kanału przetwornika typu ISA :

#KANAL2

ZAKRES1=35000

ZERO1=200

ZAKRES2=45000

ZERO2=9000

DMEN=3486

Parametry dotyczące przetworników obu typów przetwornika ( ISA i Zewnętrznego LPT )

ELEKTROFOREZA=0

Elektroforeza=0	- standardowe obliczanie parametrów dla piku jak dla chromatografii

Elektroforeza=1	- liczenie parametrów piku jak dla elektroforezy

SKALASEK=0

Skalasek=0		- skala osi czasu w minutach i setnych minuty

Skalasek=1		- skala osi czasu w sekundach

TLO=0

TLO=0			- standardowy szary kolor tła chromatogramu

TLO=1			- kolor tła biały

ROZDZIELCZOSC=0

Dwa sposoby liczenia parametru rozdzielczości piku ( dokładniejszy opis w instrukcji obsługi dotyczącej wzorów )

ROZDZIELCZOSC=0 	-

ROZDZIELCZOSC=1 		 * 1.18			gdzie:

Tri	- czas retencji i-tego piku

Trj	- czas retencji j-tego piku

i	- szerokość i-tego piku w połowie wysokości

j	- szerokość j-tego piku w połowie wysokości

SYMETRIA=0

# SYMETRIA=0

gdzie:

A,B 	- odcinki poprowadzone na wysokości 1/10H

# SYMETRIA=1

Symetria=(A+B)/2A		gdzie:

A,B 	- odcinki poprowadzone na wysokości 1/20H

Symetria=BA

ZAPISZ3MIN=1

ZAPISZ3MIN=1	- co 3 minuty następuje automatyczny zapis aktualnie zbieranego chromatogramu do pliku tymczasowego $osatn1.chr

ZAPISZ3MIN=0		- brak zapisu pliku tymczasowego j.w.

STARTZBOCZEM=0

STARTZBOCZEM=0 	start sprzętowy następuje gdy sygnał na wejściu startu sprzętowego wynosi 1 ( zwarcie )

STARTZBOCZEM=1	start sprzętowy następuje na zboczu narastającym gdy sygnał na wejściu startu sprzętowego zmienia się z 0 na 1 ( przejście  z rozwarcia na zwarcie )

Następujące parametry są istotne w pliku CHR-MOD.CFG:

SKALASEK=0

TLO=0

ROZDZIELCZOSC=0

SYMETRIA=0

ZAPISZ3MIN=1

ELEKTROFOREZA=0

STARTZBOCZEM=0

Parametry te powinny być ustawione identycznie jak w pliku chromax.cfg.

Pozostałe parametry pliku CHR-MOD.CFG nie są istotne