5. KALIBRACJA.

5.1. Uwagi ogólne o kalibracji:

Kalibracja służy do identyfikacji nazw związków oraz ilościowej obróbki chromatogramów. Przy pomocy odpowiednio ustawionych metod można ocenić ilość ( stężenie )  nieznanej  próbki na podstawie wcześniej zbadanych wzorców.

W przypadku kalibracji postępujemy w zależności od wybranej metody, ale generalnie w  następujący sposób:

1. Najpierw dokonujemy rejestracji chromatogramów z wzorcami i/lub standardem wewnętrznym oraz chromatogramów z badaną próbą. Należy przy tym pamiętać ilości wzorców i/lub standardów wewnętrznych i nazwy plików w których znajdują się poszczególne chromatogramy.

!!! Najlepiej przed rejestracją chromatogramów wzorcowych wybrać z menu Plik opcję Nowa kalibracja i ustawić zestaw parametrów dla nowej metody.

Jeżeli nie użyjemy opcji Nowa kalibracja to program może nadać nazwy związków z poprzedniej kalibracji.

W każdym chromatogramie powinny być zaznaczone piki z odpowiednimi  wzorcami lub z badaną próbą. Można to zrobić poprzez integrację ( automatycznie ) lub poprzez ręczne zaznaczanie pików w opcji Modyfikacje.

Można dokonywać jednocześnie kalibrację dla kilku związków,  z wieloma wzorcami  oraz dokonywać wielokrotnych powtórzeń tych samych wzorców w zależności od potrzeby.

W najprostszym przypadku może to być jednopunktowa kalibracja ( jeden wzorzec ) dla jednego związku.

2.  Następnie z ‘menu’ wybieramy opcję Kalibracja i dalej Parametry kalibracji.

Tutaj ustawiamy atrybut piku do wyliczenia  ilości ( powierzchnia czy wysokość ), sposób identyfikacji piku, metodę kalibracji, jednostkę, ustawienie wymuszenia przejścia krzywej kalibracji przez początek układu współrzędnych, obliczenia czasowe według względnego lub bezwzględnego czasu retencji.

3.  W następnej kolejności dokonujemy odpowiedniego wypełnienia tabel znajdujących się w ‘ menu’ Kalibracja  i dalej  Przygotowanie kalibracji:

Najpierw Tablicę identyfikacji pików  gdzie wpisujemy nazwę związku, jednostkę i czas wystąpienia piku ( lub czas retencji i dokładność ) . Jeżeli czas retencji piku  z wzorcem lub badaną substancją nie będzie w podanym zakresie czasu retencji to do dalszych obliczeń przyjęta zostanie wartość zerowa powierzchni lub wysokości.

W przypadku metody ze standardem wewnętrznym deklarujemy, który ze związków jest standardem wewnętrznym.( poprzez wstawienie znaku ‘X’ w odpowiedniej kolumnie )

W celu automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików  warto załadować badany chromatogram i użyć klawisza Wypełnij tabelę.

W metodach standardu zewnętrznego i wewnętrznego z pomiarami należy dla każdego związku wypełnić Tablicę ilościową  poprzez wpisanie ilości wzorca ( i/lub standardu wewnętrznego ) oraz nazwy pliku odpowiadającego danemu chromatogramowi z wzorcem. (przy metodzie standardu wewnętrznego podajemy ilość wzorca dodanego)

Tablicę ilościową dla wybranego związku zmieniamy wybierając nazwę związku z Listy pików.

W przypadku gdy plik o podanej  w Tablicy ilościowej  nazwie nie istnieje, do dalszych

obliczeń przyjmowana jest wartość zerowa powierzchni lub wysokości.

Przy kalibracji należy zwracać uwagę na odpowiednie podanie ścieżki dostępu do plików, zaleca

się także umieszczenie wszystkich plików w jednym podkatalogu.

4. Po odpowiednim wypełnieniu tablic w oknie Przygotowanie kalibracji należy dokonać wyliczenia krzywej kalibracji poprzez użycie klawisza Kalibracja . Następnie  są wyliczane krzywe kalibracji i pojawia się okno Wyniki kalibracji .

Identyczny raport możemy uzyskać z ‘ menu’ Kalibracja  i dalej Wyniki kalibracji.

W wynikach otrzymujemy rysunek krzywej kalibracyjnej i wzór określający zależność badanej substancji od pola powierzchni ( lub wysokości ) piku wraz z obliczeniami statystycznymi ( dla metody standardu wewnętrznego wynikiem są odpowiednie  współczynniki przeliczeniowe )

Wyliczenie współczynników kalibracji i krzywych jest dokonywane metodą najmniejszych kwadratów.

5. Po dokonaniu kalibracji zaleca się zapamiętanie wyliczonych krzywych kalibracji jako metody w postaci pliku, którego możemy dokonać poprzez wybranie opcje Plik  i dalej Zachowaj metodę.

Wybrana metoda ( kalibracja ) może być użyta wielokrotnie poprzez przywołanie jej z pamięci dyskowej - opcja Otwórz metodę.

6.  Jeżeli mamy ustawioną metodę, to każdy załadowany chromatogram podlega obliczeniom ilościowym zgodnie z daną metodą. Wynik ilościowy znajduje się w standardowym Raporcie .

Należy pamiętać o ustawieniu prawidłowej metody dla danego chromatogramu ponieważ  ten sam chromatogram może dać różne rezultaty ilościowe przy różnych metodach.

7. Ze względu na różnice w metodach dokładny opis postępowania w poszczególnych przypadkach jest opisany oddzielnie dla każdej metody.

UWAGA:

Najlepiej przed rejestracją chromatogramów wzorcowych wybrać z menu Plik opcję Nowa kalibracja i ustawić zestaw parametrów dla nowej metody.

Jeżeli nie użyjemy opcji Nowa kalibracja to program może dokonać obliczeń ilościowych i nadać nazwy związków z poprzedniej kalibracji, co może chwilowo dać wynik bezsensowny.

W menu Kalibracja mamy następujące opcje do wyboru:

5.2. Parametry kalibracji:

Okno Parametry kalibracji służy do ustawienia sposobu i metody obliczeń ilościowych i kalibracji chromatogramów. Tutaj ustawiamy atrybut piku do wyliczenia  ilości ( powierzchnia lub  wysokość ), sposób identyfikacji piku, metodę kalibracji, jednostkę, ustawienie wymuszenia przejścia krzywej kalibracji przez początek układu współrzędnych.

Wygląd niniejszego okna przedstawiono poniżej:

Przed kalibracją należy ustawić następujące parametry:

Komentarz	- miejsce na słowny komentarz do wybranej metody. Komentarz niniejszy można 	wydrukować w standardowym raporcie chromatograficznym.

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia.

Identyfikacja	-  w zależności od ustawienia identyfikacja piku następuje poprzez bezwzględny czas 	retencji lub poprzez względny czas retencji.

W przypadku wyboru względnego czasu retencji należy dla każdego chromatogramu zarówno 	do kalibracji, jaki badanego w opcji OPIS ustawić parametry: 	czas martwy  ( czas martwy ) 	i czas względem TR1 (czas retencji wybranego piku względem którego ma być liczony 	względny czas retencji).( zob. rozdział  Parametry piku )

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Rodzaj kalibracji - do dyspozycji mamy następujące metody :

( Dokładny opis poniższych metod znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji )

Bez kalibracji	- w niniejszym przypadku następuje jedynie identyfikacja piku  poprzez 	nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w 	Tablicy identyfikacji pików w oknie 	Parametry kalibracji.

- w niniejszej metodzie ilość jest wyliczana poprzez mnożenie  powierzchni 		 piku danego związku przez zadany współczynnik W1 i W2 i podzielenie przez waga.

Metoda normalizacji	- w niniejszej metodzie ilość jest wyliczana poprzez mnożenie 		udziału procentowego ( stosunek powierzchni piku do sumy powierzchni wszystkich pików) 	danego związku przez zadany współczynnik W1 i W2 i podzielenie przez waga.

Metoda standardu zewnętrznego - niniejsza metoda polega na przygotowaniu krzywej 	kalibracji poprzez podanie  ilości poszczególnych standardów i nazwę pliku danej analizy 	(punktu kalibracyjnego). Wynikiem kalibracji jest krzywa kalibracji i równanie na podstawie 	którego można obliczyć ilość badanej próby.

Wynik ilościowy dla załadowanego chromatogramu i wyliczony na podstawie wskazanej 	krzywej kalibracji jest podawany w standardowym raporcie z uwzględnieniem 			mnożników podanych w opcji Opis jako W1 i W2 i waga.

Metoda standardu wewnętrznego ( 1 ) -  niniejsza metoda polega na wyliczeniu z podanych 	chromatogramów  krzywej kalibracji będącej wykresem zależności stosunku ilości badanego 	związku do ilości wzorca wewnętrznego od stosunku  powierzchni badanego związku do 	powierzchni wzorca wewnętrznego

W oknie Opis podajemy dla badanego chromatogramu ilość dodanego wzorca oraz 	współczynniki W1 i W2 przez które dodatkowo jest wymnażany wynik ilościowy.

W metodzie standardu wewnętrznego z Wpisaniem do tabeli  współczynniki Kp ( jako 	stosunek stężenia do powierzchni ) są podawane bezpośrednio poprzez wpisanie w 	odpowiednim miejscu w oknie Przygotowanie Kalibracji.

UWAGA:

Krzywe kalibracji są znajdowane  metodą najmniejszych kwadratów zarówno w 			metodzie standardu wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Funkcja aproksymująca

W przypadku kalibracji wielopunktowej można wybrać dogodną funkcję aproksymującą

otrzymane w kalibracji punkty.

Mogą to być następujące funkcje:

liniowa		( minimum 2 punkty kalibrujące )

kwadratowa	( minimum 3 punkty kalibrujące )

trzeciego rzędu ( minimum 4 punkty kalibrujące )

ekspotencjalna	( minimum 2 punkty kalibrujące )

logarytmiczna   ( minimum 2 punkty kalibrujące )

We wszystkich przypadkach zalecana dużo większa od minimalnej liczba punktów kalibracji.

Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero	- w przypadku ustawienia znaku ‘ X ‘   przy 	niniejszej opcji krzywa kalibracji będzie przebiegać przez początek układu współrzędnych, 	punkt (0,0), w przypadku braku ‘ X ’ krzywa nie musi przebiegać przez zero.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Parametry kalibracji.

5.3. Przygotowanie kalibracji

Okno Przygotowanie kalibracji jest różne w zależności od wybranej metody kalibracji, dlatego dokładny opis niniejszego okna znajduje się w opisie poszczególnych metod kalibracji.

5.4. Wyniki Kalibracji.

Okno Wyniki kalibracji jest różne w zależności od wybranej metody kalibracji ( dokładny opis znajduje się przy opisie poszczególnych metod kalibracyjnych )

W niniejszym oknie możemy obejrzeć rezultaty kalibracji. W wynikach otrzymujemy rysunek krzywej kalibracyjnej i wzór określający zależność badanej substancji od pola powierzchni ( lub wysokości ) piku wraz z obliczeniami statystycznymi.

Wyliczenie współczynników kalibracji i krzywych jest dokonywane metodą najmniejszych kwadratów.

Okno Wyniki Kalibracji pojawia się po dokonaniu kalibracji poprzez użycie klawisza Kalibracja

znajdującego się w oknie Przygotowanie kalibracji lub standardowo z menu Kalibracja  poprzez wybór Wyniki kalibracji.

UWAGA:

W przypadku metody : Bez kalibracji i Metody normalizacji okno Wyniki kalibracji nie jest 	aktywne.

UWAGA:

Podczas wybierania opcji Wyniki kalibracji może się pojawić następujący komunikat:

Oznacza to, że zostały dokonane zmiany w oknach Przygotowanie kalibracji i Parametry kalibracji ( decydujące jest to przyciśnięcie klawisza OK. ) i wyniki kalibracji nie odpowiadają aktualnym nastawom w wyżej wymienionych oknach.

5.5. Wydruk.

Wspólnym elementem dla wszystkich metod kalibracyjnych jest opcja Kalibracja  Wydruk.

Poniższe okno pojawia się nie tylko w wyniku użycia opcji Wydruk ale także w wyniku naciśnięcia klawisza Wydruk  w oknie Wyniki Kalibracji.

W niniejszym oknie ustawiamy elementy, które chcemy drukować :

Parametry kalibracji 		- są to wszystkie parametry ustawione w oknie Parametry kalibracji

Tablica Identyfikacji pików 	- jest to tablica z okna Przygotowanie kalibracji.

Tablica ilościowa związków 	- są to wszystkie tablice ilościowe ustawione w oknie Przygotowanie 				  kalibracji.

Wyniki kalibracji		- są to wszystkie ( dla każdego związku ) tablice z wynikami kalibracji, 				  identyczne z tablicą w oknie Wyniki kalibracji

Jednocześnie można ustawić, które z następujących parametrów 				   należy drukować:  ilość, średnia, pomiary, SD,CV,dx,dx/x

Krzywe kalibracji 		- wszystkie krzywe kalibracji

Raport skrócony		- tylko podstawowe i najważniejsze wyniki kalibracji

UWAGA:

Nie wszystkie elementy wydruku mogą być zrealizowane dla metod:

bez kalibracji, normalizacji i standardu wewnętrznego z wpisaniem do tabeli.

Do dyspozycji są następujące klawisze:

Drukarka

Wybierając klawisz Drukarka możemy ustawić parametry wydruku dla wybranej drukarki, przykładowo są to : jakość wydruku, rodzaj i rozmiar podawanego papieru, odcienie kolorów, orientację wydruku itp.

Wygląd okienka i rodzaj parametrów do ustawienia zależy wyłącznie od ustawionego w systemie Windows rodzaju drukarki a nie od programu Chroma.

Uwaga:

Ponieważ wygląd okienka dotyczącego drukarki nie zależy od programu Chroma, lecz od programu Windows  to w przypadku użycia wersji obcojęzycznej możemy otrzymać okienko

w języku np. angielskim.

Czcionki

Wciskając klawisz  Czcionki  możemy wybierać rodzaj czcionki do wydruku.

Każdy rodzaj czcionki ma charakterystyczny kształt i co ważniejsze rozmiar.

Przy wyborze czcionek należy zwracać szczególną uwagę na wygląd polskich liter,

ponieważ nie wszystkie rodzaje czcionek posiadają polskie litery.

Aby ułatwić wybór w oknie Czcionki   jest podgląd na znaki polskie.

Uwaga:

Jeżeli na wydruku pojawią się zamiast polskich znaków ( ą, ę, ć, ś, ż, ź, ó )

inne znaki to oznacza, że dobrany został niewłaściwy rodzaj czcionki.

Drukuj

Jeżeli wszystkie parametry wydruku są ustawione zgodnie z naszym życzeniem

to wciskając klawisz Drukuj realizujemy wydruk na drukarce.

5.6. Metody Kalibracyjne

5.6.1. Metoda bez kalibracji.

W   niniejszej metodzie bez kalibracji następuje identyfikacja piku  poprzez nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w 	Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji.

W niniejszej metodzie ilość jest wyliczana poprzez mnożenie  powierzchni piku danego związku przez zadany współczynnik W1 i W2 i podzielenie przez waga.

W metodzie bez kalibracji ilość jest wyliczana dla każdego zaznaczonego piku, nie tylko dla pików ze zidentyfikowaną nazwą zgodną z szablonem z Tablicy identyfikacji pików.

W przypadku gdy w ogóle nie interesuje nas jakakolwiek identyfikacja związku poprzez nazwę to nie trzeba dokonywać jakichkolwiek zmian w Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji i pozostawić ją bez wypełnienia.

Jeżeli chcemy wykorzystać metodę Bez kalibracji  należy :

1. W oknie Parametry kalibracji ustawić Rodzaj kalibracji  na  Bez kalibracji

2. Ustawić pozostałe parametry w oknie Parametry kalibracji czyli:

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia ( w tej metodzie bez znaczenia).

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Przygotowanie 	kalibracji.

3. W oknie Przygotowanie kalibracji ustawić Tablicę identyfikacji pików .

Wygląd i opis okna Przygotowanie kalibracji dla metody bez kalibracji przedstawiono poniżej :

A					           B   C

A	- Tablica identyfikacji pików

W tablicy identyfikacji pików wpisujemy następujące elementy:

- nazwę związku w kolumnie Nazwa.

- czas wystąpienia piku danego związku w kolumnie  Od...     i       Do.				   lub  w kolumnie Czas retencji   i  Dokładność

- jednostka w jakiej będą dokonywane obliczenia ilościowe

W celu automatycznego wypełnienia tablicy identyfikacji pików można użyć klawisza

Wypełnij tabelę

B	- Wypełnij tabelę

Niniejszy klawisz służy do automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików.

W tym celu należy:

- załadować do programu wybrany chromatogram poprzez opcje Plik i

Otwórz chromatogram.

- zaznaczyć piki które chcemy identyfikować.

- wcisnąć Wypełnij tabelę

- uzupełnić nazwy związków i jednostki

- sprawdzić i skorygować czasy występowania danych pików

Automat ustawia czas Od... Do... jako początek i koniec piku lub  Czas retencji i Dokładność

w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji

C	- Nowa

Niniejszy klawisz służy do wykasowania zawartości Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej w celu ustawienia nowej kalibracji.

D	- pozostałe klawisze są nieaktywne poza OK. i Anuluj

!!!

- Należy wypełnić tablicę identyfikacji związków poprzez wpisanie w odpowiedniej kolumnie nazw związków  do identyfikacji oraz czasu, w którym może pojawić się dany pik związku.

Jeżeli w badanym chromatogramie istnieją piki o czasach retencji, które znajdują się w przedziale

czasowym zadanym w tablicy identyfikacji pików ( w kolumnie Czas retencji i Dokładność lub Od... Do... w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji ), to dany związek ma przypisaną nazwę zgodnie z nazwą ustawioną w tablicy identyfikacji pików.

- Po wypełnieniu niniejszego okna wcisnąć OK.

4. Dla metody bez kalibracji  opcja Wyniki Kalibracji

nie jest aktywna ponieważ niejako wynikiem kalibracji jest sama tabela identyfikacji pików  i okno RAPORT.

5. Rezultaty metody:

Wynikiem niniejszej metody jest znalezienie nazw związków w badanych chromatogramach zgodnie z ustawieniem w tablicy identyfikacji pików.

Wynik znajduje się standardowym oknie Raport w kolumnie Nazwa

W kolumnie Ilość znajdujemy wynik ilościowy wyliczony zgodnie z wzorem:

Ilość = Px  W1  W2 / waga			gdzie:

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

Istnieje możliwość zmiany nazwy związku w oknie Raport na dowolną nazwę inną niż znaleziona przy kalibracji i ta nowa nazwa zostanie również zapamiętana.

6. Po zakończeniu kalibracji można dokonać wydruku raportu z metody kalibracji poprzez wybór opcji Kalibracja i Wydruk. Z istniejącej listy można dokonać jedynie wydruku Parametrów kalibracji i Tablicy identyfikacji pików.

7. Metodę niniejszą ( parametry + tablica identyfikacji pików ) można przechowywać w postaci ‘metody’ na dysku. W celu zapamiętania należy użyć opcji Plik  a następnie Zachowaj metodę

W celu odtworzenia z dysku danej metody należy użyć opcji Plik i następnie Otwórz metodę.

UWAGA :

Parametry ustawiane w oknie OPIS  są zapamiętywane w pliku *.chr  razem z chromatogramem.

5.6.2.  Metoda normalizacji.

W niniejszej metodzie ilość badanego związku  jest wyliczana poprzez mnożenie udziału procentowego ( stosunek powierzchni piku do sumy powierzchni wszystkich pików) danego związku przez zadany współczynnik W1 i W2 i dzielenie przez waga.

W metodzie normalizacji ilość jest wyliczana dla każdego zaznaczonego piku, nie tylko dla pików ze zidentyfikowaną nazwą zgodną z szablonem z Tablicy identyfikacji pików.

Obliczenia ilościowe w metodzie normalizacji są dokonywane według wzoru:

Cx=PxPi⋅W1⋅W2/ waga		gdzie :

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Pi	- suma powierzchni wszystkich pików

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby

W   niniejszej metodzie następuje również  identyfikacja piku  poprzez nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji.

Jeżeli chcemy wykorzystać metodę Normalizacji należy :

1. W oknie Parametry kalibracji ustawić Rodzaj kalibracji  na  Metoda normalizacji.

2. Ustawić pozostałe parametry w oknie Parametry kalibracji czyli:

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Przygotowanie 	kalibracji.

3. W oknie Przygotowanie kalibracji ustawić Tablicę identyfikacji pików .

Wygląd i opis okna Przygotowanie kalibracji dla metody normalizacji przedstawiono poniżej :

A					        B      C

A	- Tablica identyfikacji pików

W tablicy identyfikacji pików wpisujemy następujące elementy:

- nazwę związku w kolumnie Nazwa.

- czas wystąpienia piku danego związku w kolumnie  Od...     i       Do.				   lub  w kolumnie Czas retencji   i  Dokładność

- jednostka w jakiej będą dokonywane obliczenia ilościowe

W celu automatycznego wypełnienia tablicy identyfikacji pików można użyć klawisza

Wypełnij tabelę

B	- Wypełnij tabelę

Niniejszy klawisz służy do automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików.

W tym celu należy:

- załadować do programu wybrany chromatogram poprzez opcje Plik i

Otwórz chromatogram.

- zaznaczyć piki które chcemy identyfikować.

- wcisnąć Wypełnij tabelę

- uzupełnić nazwy związków i jednostki

- sprawdzić i skorygować czasy występowania danych pików

Automat ustawia czas Od... Do... jako początek i koniec piku lub  Czas retencji i Dokładność

w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji

C	- Nowa

Niniejszy klawisz służy do wykasowania zawartości Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej w celu ustawienia nowej kalibracji.

D	- pozostałe klawisze są nieaktywne poza OK. i Anuluj

!!!

- Należy wypełnić tablicę identyfikacji związków poprzez wpisanie w odpowiedniej kolumnie nazw związków  do identyfikacji oraz czasu, w którym może pojawić się dany pik związku.

Jeżeli w badanym chromatogramie istnieją piki o czasach retencji, które znajdują się w przedziale

czasowym zadanym w tablicy identyfikacji pików ( w kolumnie Czas retencji i Dokładność lub Od... Do... w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji ), to dany związek ma przypisaną nazwę zgodnie z nazwą ustawioną w tablicy identyfikacji pików.

3. Dla badanego chromatogramu należy wypełnić poniższe okno Opis chromatogramu :

A        B     C       D E  F  G      H      J

A	- Współczynnik W2 to mnożnik, który jest ustawiany indywidualnie i niezależnie

dla każdego związku ; w przypadku gdy ustawienie W2 nas nie interesuje należy pozostawić 	jego wartość na W2=1 ( standardowe ustawienie )

B	- Miejsce na nazwę związku - tu wpisujemy nazwę związku dla którego chcemy ustawić 	współczynnik W2  ; program porównuje nazwy wpisane w tej kolumnie z nazwami związków 	wpisanymi w kalibracji w Tablicy identyfikacji pików ( Przygotowanie kalibracji ) i jeśli nazwy 	są identyczne to W2 jest brany pod uwagę do wyliczenia ilości związku.

W celu wprowadzenia nazw związków najlepiej jest wykorzystać klawisz Przepisz z kalibracji

C	- Miejsce na krótki komentarz do chromatogramu

D	- Miejsce na wpisanie martwego czasu retencji

E i F	- Miejsce na wpisanie czasu retencji piku względem którego liczony będzie względny czas 	retencji ( np. używany przy kalibracji względnej )

Pozycja E dotyczy czasu względnego TR1.

Pozycja F dotyczy czasu względnego TR2.

G	- Miejsce na wpisanie ilości standardu wewnętrznego ( w tej metodzie ustawienie tej wartości 	nie ma żadnego znaczenia )

H	- Współczynnik W1 to mnożnik, który ustawiamy wspólnie dla wszystkich związków; ; w 	przypadku gdy ustawienie W1 nas nie interesuje należy pozostawić jego wartość na W1=1 	( standardowe ustawienie )

J	- Przepisz z kalibracji  klawisz niniejszy służy do automatycznego przepisania nazw 	związków z aktualnie załadowanej kalibracji do tabeli Nazwa związku ( zob. poz. B )

Pod miejscem na wpisanie wartości W1 znajduje się miejsce na wpisanie parametru waga:

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków. Może być wykorzystany jako   naważka próby

Uwaga:

W przypadku gdy W1,W2 i waga nas nie interesują należy je ustawić na wartość W1=1; W2=1; waga=1;

4. Dla metody normalizacji opcja Wyniki Kalibracji  nie jest aktywna ponieważ niejako wynikiem kalibracji jest sama tabela identyfikacji pików.

5. Rezultaty metody:

Wynikiem niniejszej metody jest znalezienie nazw związków w badanych chromatogramach zgodnie z ustawieniem w tablicy identyfikacji pików  oraz obliczenie ilościowe zgodne z opisanym wcześniej wzorem.

Wynik znajduje się standardowym oknie Raport w kolumnie Nazwa i Ilość.

Istnieje możliwość zmiany nazwy związku w oknie Raport na dowolną nazwę inną niż znaleziona przy kalibracji i ta nowa nazwa zostanie również zapamiętana.

6. Po zakończeniu kalibracji można dokonać wydruku raportu z metody kalibracji poprzez wybór

opcji Kalibracja i Wydruk. Z istniejącej listy można dokonać jedynie wydruku Parametrów

kalibracji i Tablicy identyfikacji pików.

7. Metodę niniejszą ( parametry + tablica identyfikacji pików ) można przechowywać w postaci ‘metody’ na dysku. W celu zapamiętania należy użyć opcji Plik  a następnie Zachowaj metodę

W celu odtworzenia z dysku danej metody należy użyć opcji Plik i następnie Otwórz metodę.

5.6.3. Metoda standardu zewnętrznego:

W niniejszej metodzie ilość badanego związku  jest wyliczana poprzez dokonanie kalibracji metodą standardu zewnętrznego w następujący sposób:

- znalezienie funkcji  krzywej kalibracji czyli współczynników Ai i Bi ( zob. wzór ) na podstawie

uprzednio dokonanych analiz próbek standardów o znanej ilości badanych związków

- na podstawie znajomości współczynników Ai i Bi z krzywej kalibracyjnej i  powierzchni piku

nieznanej  badanej próbki dokonanie obliczenia ilościowego

- dodatkowo wynik jest mnożony przez współczynniki W1, W2 i dzielony przez waga.

Obliczenia ilościowe w metodzie standardu zewnętrznego są dokonywane według wzoru:

CX=[Ai⋅P+Bi]⋅W1⋅W2 / waga		gdzie :

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Ai	- współczynnik nachylenia funkcji krzywej kalibracyjnej obliczony zgodnie z metodą 	najmniejszych kwadratów

Bi	- wyraz wolny funkcji  krzywej kalibracyjnej obliczony zgodnie z metodą 	najmniejszych kwadratów

W przypadku ustawienia Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero wartość wyrazu 	wolnego wynosi Bi = 0

Ai i Bi 	są znajdowane na podstawie metody najmniejszych kwadratów.

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby

W przypadku jednopunktowej kalibracji współczynniki Ai i Bi są wyliczane następująco:

Ai=C1P1		;	Bi=0

W przypadku dwupunktowej krzywej bez wymuszenia przejścia przez zero :

Ai=C2−C1P2−P1		;	Bi=C1−Ai⋅P1

gdzie:

P1 - powierzchnia pierwszego standardu

P2 - powierzchnia drugiego standardu

C1 - ilość ( stężenie ) pierwszego standardu

C1 - ilość ( stężenie ) drugiego standardu

W przypadku wielokrotnych powtórzeń danego punktu kalibracji wartości P1, P2 są wartościami średnimi z tych pomiarów.

W   niniejszej metodzie następuje również  identyfikacja piku  poprzez nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji.

Jeżeli chcemy wykorzystać metodę Standardu zewnętrznego należy:

1. W oknie Parametry kalibracji ustawić Rodzaj kalibracji  na  Metoda standardu zewnętrznego

2. Ustawić pozostałe parametry w oknie Parametry kalibracji czyli:

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero	- w przypadku ustawienia znaku ‘ X ‘   przy 	niniejszej opcji krzywa kalibracji będzie przebiegać przez początek układu współrzędnych, 	punkt (0,0), w przypadku braku ‘ X ’ krzywa nie musi przebiegać przez zero.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Przygotowanie 	kalibracji.

3. W oknie Przygotowanie kalibracji ustawić Tablicę identyfikacji pików .

Wygląd i opis okna Przygotowanie kalibracji dla metody normalizacji przedstawiono poniżej :

A              B           C D  E   F  G  H    I                       J

A 	- Tablica identyfikacji pików

W tablicy identyfikacji pików wpisujemy następujące elementy:

- nazwę związku w kolumnie Nazwa.

- czas wystąpienia piku danego związku w kolumnie  Od...     i       Do.				   lub  w kolumnie Czas retencji   i  Dokładność

- jednostka w jakiej będą dokonywane obliczenia ilościowe

W celu automatycznego wypełnienia tablicy identyfikacji pików można użyć klawisza

Wypełnij tabelę

B	- Tablica ilościowa

W tablicy ilościowej podajemy dla wybranego z listy pików związku następujące parametry potrzebne do kalibracji:

- ilość ( stężenie ) związku dla danego punktu kalibracji ( na rys. trzy punkty : 50,70,100 )

- nazwę pliku pod jakim dokonano analizy: Pomiar 1, Pomiar 2, Pomiar 3, .....

- dla każdej ilości związku może być różna liczba powtórzeń oznaczonych jw. poprzez 	  	   Pomiar ...

W przypadku gdy plik o podanej  w Tablicy ilościowej  nazwie nie istnieje to do dalszych

obliczeń przyjmowana jest wartość zerowa powierzchni lub wysokości.

Wpisywanie nazwy pliku można ułatwić poprzez podwójne kliknięcie na polu do wpisania nazwy pliku; pojawi się wtedy okno gdzie możemy wybrać nazwę pliku z listy, zmienić katalog, dysk itp.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu

C 	- Wypełnij tabelę

Niniejszy klawisz służy do automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików.

W tym celu należy:

- załadować do programu wybrany chromatogram poprzez opcje Plik i

Otwórz chromatogram.

- zaznaczyć piki które chcemy kalibrować

- wcisnąć Wypełnij tabelę

- uzupełnić nazwy związków i jednostki

- sprawdzić i skorygować czasy występowania danych pików

Automat ustawia czas Od... Do... jako początek i koniec piku lub  Czas retencji i Dokładność

w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji

D	- Przepisz nazwy

Niniejszy klawisz służy do szybkiego wypełniania nazw plików z analizami w tablicy ilościowej

w przypadku kalibracji dla więcej niż jednego związku.

W tym celu należy:

- wpisać nazwy plików dla pierwszego związku z listy pików.

- ustawić wpisywanie nazw plików dla kolejnych związków poprzez listę pików

- wcisnąć Przepisz nazwy

Wpisywanie nazwy pliku można ułatwić poprzez podwójne kliknięcie na polu do wpisania nazwy pliku; pojawi się wtedy okno gdzie możemy wybrać nazwę pliku z listy, zmienić katalog, dysk itp.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu.

E	- Kalibracja

Po wypełnieniu Tabeli identyfikacji pików i Tabeli ilościowej można dokonać obliczeń ilościowych i kalibracji poprzez wybranie klawisza Kalibracja.

Po dokonaniu kalibracji pojawia się okno z wynikami kalibracji pt. Wyniki kalibracji.

W przypadku kalibracji program akceptuje dowolną liczbę powtórzeń pomiarów ( nazwy plików ) dla każdego punktu kalibracji i dla każdego związku.

W przypadku gdy program nie znajdzie piku danego związku  mimo podanej nazwy pliku wstawiana jest do dalszych obliczeń wartość zerowa, co łatwo można sprawdzić w Wynikach kalibracji.

F	- Nowa

Niniejszy klawisz służy do wykasowania zawartości Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej w celu ustawienia nowej kalibracji.

G	- OK.

Niniejszy klawisz służy do zapamiętania wszystkie zmiany i modyfikacje dokonanych  w oknie Przygotowanie kalibracji.

UWAGA:

W przypadku gdy dokonamy zmian w Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej  a nie 	dokonamy kalibracji używając klawisza Kalibracja  to wyniki kalibracji wyświetlane w oknie

Wyniki kalibracji będą niezgodne z parametrami ustawionymi w Przygotowanie kalibracji

o czym przypomni stosowny komunikat.

H	- Anuluj

Anuluje wszelkie zmiany i modyfikacje w oknie Przygotowanie kalibracji.

I	- Wyświetl ścieżkę

W zależności od ustawienia opcji Wyświetl ścieżkę to w  Tablicy ilościowej  będzie ( lub nie )

pokazana nazwa pliku z całą ścieżką.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu.

J	- Lista pików

W liście pików pojawiają się nazwy związków wpisane w Tablicy identyfikacji pików.

Wybierając dany związek ( poprzez kliknięcie na jego nazwę ) w Liście pików zmieniamy związek dla którego wypełniamy Tablicę ilościową.

Oznacza to, że każdy związek ma swoją Tablicę ilościową

!!!

- Należy wypełnić tablicę identyfikacji związków poprzez wpisanie w odpowiedniej kolumnie nazw związków  do identyfikacji oraz czasu, w którym może pojawić się dany pik związku.

Jeżeli w badanym chromatogramie istnieją piki o czasach retencji, które znajdują się w przedziale

czasowym zadanym w tablicy identyfikacji pików ( w kolumnie Czas retencji i Dokładność lub Od... Do... w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji ), to dany związek ma przypisaną nazwę zgodnie z nazwą ustawioną w tablicy identyfikacji pików.

- W Tablicy ilościowej  wpisujemy nazwy plików z analizami standardów oraz ich ilości.

- Przyciskamy klawisz Kalibracja  i  oglądamy wyniki kalibracji

4. Wynikiem kalibracji jest krzywa kalibracji czyli znajomość równania opisującego zależność ilości badanej substancji od pola powierzchni piku reprezentującego tą substancję a dokładnie współczynniki nachylenia Ai i wyraz wolny Bi. Na podstawie ich znajomości można dokonywać obliczeń ilościowych badanych związków zgodnie z wyżej przedstawionym wzorem.

Krzywe kalibracyjne znajdują się oknie Wyniki kalibracji.

Opis i wygląd raportu Wyniki kalibracji  znajduje się poniżej:

A	     B           C        D        E       F     G    H   I       J

K				L		Ł		  M

A	Numer - niniejsza kolumna zawiera numer punktu kalibracji, każdy punkt kalibracji jest 	zaznaczony również na wykresie krzywej kalibracji w postaci barwnej kropki.

Jeżeli ustawimy kursor w wierszu odpowiadającym danemu punktowi kalibracji i klikniemy 	myszką, to na wykresie dany punkt zostanie rozświetlony

B	Ilość - w tej kolumnie podana jest ilość danego standardu w jednostkach zadeklarowanych

w oknie Przygotowanie kalibracji.

C	Powierzchnia - kolumna niniejsza zawiera powierzchnię średnią obliczoną z wszystkich 	powtórzeń danego punktu kalibracji.

W przypadku jednego pomiaru bez powtórzeń podana jest wartość powierzchni z jednego

pomiaru.

D,E	Pomiar 1, Pomiar 2, Pomiar 3 ... - zawierają wyliczoną powierzchnię poszczególnych 	powtórzeń danego punktu kalibracji.

F	SD	- niniejsza kolumna zawiera wyliczone odchylenie standardowe powierzchni 	wszystkich powtórzeń pomiarów od powierzchni średniej.

W przypadku jednego pomiaru SD=0.

G	CV	- niniejsza kolumna zawiera procentowy stosunek wartości odchylenia standardowego 	powierzchni do powierzchni średniej.

W przypadku jednego pomiaru SV=0.

H	dx	- niniejsza kolumna zawiera wyliczony błąd bezwzględny położenia danego punktu 	kalibracji od wyliczonej krzywej kalibracji, podany w jednostkach ilości danego związku.

W przypadku gdy krzywa kalibracji ma tylko jeden lub dwa punkty kalibracji wartość dx = 0.

I	dx/x	- niniejsza kolumna zawiera wyliczony błąd względny podany w procentach jako 	stosunek błędu bezwzględnego ( jw. ) do ilości zadanego standardu.

J	Lista krzywych kalibracji - w przypadku kalibracji większej ilości związków dostęp do 	poszczególnych krzywych kalibracji jest poprzez wybór nazwy danego związku w niniejszej 	liście.

K	Rysunek krzywej kalibracji

L	Równanie krzywej kalibracji

Ł	Metoda według której dokonano kalibracji

M	Wydruk - klawisz wydruk służy do realizacji wydruku raportu z wyników kalibracji i 	parametrów kalibracji wraz ze wszystkimi tablicami.

5. Dla badanego chromatogramu należy wypełnić poniższe okno Opis chromatogramu

A        B     C       D E  F  G      H      J

A	- Współczynnik W2 to mnożnik, który jest ustawiany indywidualnie i niezależnie

dla każdego związku ; w przypadku gdy ustawienie W2 nas nie interesuje należy pozostawić 	jego wartość na W2=1 ( standardowe ustawienie )

B	- Miejsce na nazwę związku - tu wpisujemy nazwę związku dla którego chcemy ustawić 	współczynnik W2  ; program porównuje nazwy wpisane w tej kolumnie z nazwami związków 	wpisanymi w kalibracji w Tablicy identyfikacji pików ( Przygotowanie kalibracji ) i jeśli nazwy 	są identyczne to W2 jest brany pod uwagę do wyliczenia ilości związku.

W celu wprowadzenia nazw związków najlepiej jest wykorzystać klawisz Przepisz z kalibracji

C	- Miejsce na krótki komentarz do chromatogramu

D	- Miejsce na wpisanie martwego czasu retencji

E i F	- Miejsce na wpisanie czasu retencji piku względem którego liczony będzie względny czas 	retencji ( np. używany przy kalibracji względnej )

Pozycja E dotyczy czasu względnego TR1.

Pozycja F dotyczy czasu względnego TR2.

G	- Miejsce na wpisanie ilości standardu wewnętrznego ( w tej metodzie ustawienie tej wartości 	nie ma żadnego znaczenia )

H	- Współczynnik W1 to mnożnik, który ustawiamy wspólnie dla wszystkich związków; ; w 	przypadku gdy ustawienie W1 nas nie interesuje należy pozostawić jego wartość na W1=1 	( standardowe ustawienie )

J	- Przepisz z kalibracji  klawisz niniejszy służy do automatycznego przepisania nazw 	związków z aktualnie załadowanej kalibracji do tabeli Nazwa związku ( zob. poz. B )

Pod miejscem na wpisanie wartości W1 znajduje się miejsce na wpisanie parametru waga:

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków. Może być wykorzystany jako   naważka próby

Uwaga:

W przypadku gdy W1,W2 i waga nas nie interesują należy je ustawić na wartość W1=1; W2=1; waga=1;

6. Rezultaty metody:

Wynikiem niniejszej metody jest znalezienie nazw związków w badanych chromatogramach zgodnie z ustawieniem w tablicy identyfikacji pików  oraz obliczenie ilościowe zgodnie z niniejszą metodą

Wynik znajduje się standardowym oknie Raport w kolumnie Nazwa i Ilość, W1, W2

Istnieje możliwość zmiany nazwy związku w oknie Raport na dowolną nazwę inną niż znaleziona przy kalibracji i ta nowa nazwa zostanie również zapamiętana.

7. Krzywe kalibracji można przechowywać w postaci metody na dysku.

W celu zapamiętania krzywej kalibracji należy użyć opcji Plik  a następnie Zachowaj metodę

W celu odtworzenia z dysku krzywej kalibracji należy użyć opcji Plik i następnie Otwórz metodę.

5.6.4.  Metoda standardu wewnętrznego ( 1 ) z wpisaniem do tabeli

W niniejszej metodzie ilość badanego związku  jest wyliczana poprzez dokonanie kalibracji w następujący sposób:

- Przy kalibracji podajemy współczynniki przeliczeniowe dla wzorca wewnętrznego Kps i dla badanego związku Kpx zgodnie z poniższym wzorem ( współczynniki te należy uprzednio obliczyć) jako stosunek ilości związku do powierzchni piku odpowiadającego temu związkowi.

-Następnie do badanej próby dodajemy określoną ilość Cs standardu wewnętrznego i na podstawie znajomości Cs,Kpx,Kps,Px, Ps obliczamy ilość badanej substancji zgodnie z podanym niżej wzorem.

- W niniejszej metodzie zakłada się, że współczynniki są wcześniej znane.( W przypadku nieznajomości współczynników Kp należy użyć metody : Metoda standardu wewnętrznego ( 1 )

z pomiarami )

- dodatkowo  wynik jest mnożony przez współczynniki W1 i W2 i dzielony przez waga.

Obliczenia ilościowe w metodzie standardu wewnętrznego są dokonywane według wzoru:

CX=KPX⋅PXKPS⋅PS⋅CS⋅W1⋅W2 / waga		gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Px	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

Kp	- współczynnik przeliczeniowy równy stosunkowi ilości związku ( stężenia ) do powierzchni

piku odpowiadającego  temu związkowi :

KP=CP			gdzie:

C - ilość ( stężenie ) związku

P - pole powierzchni piku odpowiadające temu związkowi

Kpx	- współczynnik Kp dla poszukiwanej substancji

Kps	- współczynnik Kp dla standardu wewnętrznego

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

W   niniejszej metodzie następuje również  identyfikacja piku  poprzez nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji.

Jeżeli chcemy wykorzystać metodę Standardu wewnętrznego należy:

1. W oknie Parametry kalibracji ustawić Rodzaj kalibracji  na  Metoda standardu wewnętrznego (1)

z opcją	z wpisaniem do tabeli

2. Ustawić pozostałe parametry w oknie Parametry kalibracji czyli:

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero	- w przypadku ustawienia znaku ‘ X ‘   przy 	niniejszej opcji krzywa kalibracji będzie przebiegać przez początek układu współrzędnych, 	punkt (0,0), w przypadku braku ‘ X ’ krzywa nie musi przebiegać przez zero.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Przygotowanie 	kalibracji.

3. W oknie Przygotowanie kalibracji ustawić Tablicę identyfikacji pików .

Wygląd i opis okna Przygotowanie kalibracji dla metody bez kalibracji przedstawiono poniżej

A	          B     C           D       E         F              G               H

A,B,C,D,E,F	- Tablica identyfikacji pików

W tablicy identyfikacji pików wpisujemy następujące elementy:

- nazwę związku w kolumnie Nazwa.	( A )

- czas wystąpienia piku danego związku w kolumnie  Od...     i       Do.				   lub  w kolumnie Czas retencji   i  Dokładność  ( B,C )

- jednostka w jakiej będą dokonywane obliczenia ilościowe ( D )

W celu automatycznego wypełnienia tablicy identyfikacji pików można użyć klawisza

Wypełnij tabelę  ( H )

E	- w kolumnie oznaczonej S należy poprzez podwójne kliknięcie postawić znak ‘X’, który 	oznacza, że dany związek jest standardem wewnętrznym.

Tylko jeden ze związków może być zaznaczony jako standard wewnętrzny.

F	- Wsp. Kp w niniejszej kolumnie wpisujemy współczynnik Kp dla wszystkich związków łącznie 	ze standardem wewnętrznym.

H	- Wypełnij tabelę

Niniejszy klawisz służy do automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików.

W tym celu należy:

- załadować do programu wybrany chromatogram poprzez opcje Plik i

Otwórz chromatogram.

- zaznaczyć piki które chcemy identyfikować.

- wcisnąć Wypełnij tabelę

- uzupełnić nazwy związków i jednostki

- sprawdzić i skorygować czasy występowania danych pików

Automat ustawia czas Od... Do... jako początek i koniec piku lub  Czas retencji i Dokładność

w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji

G	- Nowa

Niniejszy klawisz służy do wykasowania zawartości Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej w celu ustawienia nowej kalibracji.

!	- pozostałe klawisze są nieaktywne poza OK. i Anuluj

!!!

- Należy wypełnić tablicę identyfikacji związków poprzez wpisanie w odpowiedniej kolumnie nazw związków  do identyfikacji oraz czasu, w którym może pojawić się dany pik związku.

Jeżeli w badanym chromatogramie istnieją piki o czasach retencji, które znajdują się w przedziale

czasowym zadanym w tablicy identyfikacji pików ( w kolumnie Czas retencji i Dokładność lub Od... Do... w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji ), to dany związek ma przypisaną nazwę zgodnie z nazwą ustawioną w tablicy identyfikacji pików.

- Dla każdego związku należy wpisać wartość współczynnika Kp ( kolumna Wsp. Kp )

- W kolumnie S zaznaczyć, który ze związków jest wzorcem wewnętrznym.

- Wcisnąć OK.

4. Dla badanego chromatogramu należy wypełnić poniższe okno Opis chromatogramu :

A	       B    C    D  E        F

A	- Współczynnik W2 to mnożnik, który jest ustawiany indywidualnie i niezależnie

dla każdego związku ; w przypadku gdy ustawienie W2 nas nie interesuje należy pozostawić 	jego wartość na W2=1 ( standardowe ustawienie )

B	- Miejsce na nazwę związku - tu wpisujemy nazwę związku dla którego chcemy ustawić 	współczynnik W2  ; program porównuje nazwy wpisane w tej kolumnie z nazwami związków 	wpisanymi w kalibracji w Tablicy identyfikacji pików ( Przygotowanie kalibracji ) i jeśli nazwy 	są identyczne to W2 jest brany pod uwagę do wyliczenia ilości związku.

W celu wprowadzenia nazw związków najlepiej jest wykorzystać klawisz Przepisz z kalibracji

C	- Miejsce na krótki komentarz do chromatogramu

D	- Miejsce na wpisanie ilości standardu wewnętrznego

E	- Współczynnik W1 to mnożnik, który ustawiamy wspólnie dla wszystkich związków; ; w 	przypadku gdy ustawienie W1 nas nie interesuje należy pozostawić jego wartość na W1=1 	( standardowe ustawienie )

F	- Przepisz z kalibracji  klawisz niniejszy służy do automatycznego przepisania nazw 	związków z aktualnie załadowanej kalibracji do tabeli Nazwa związku ( zob. poz. B )

Uwaga:

W przypadku gdy W1 i W2 nas nie interesują należy je ustawić na wartość W1=1; W2=1;

!!!

Koniecznie należy wpisać ilość dodanego standardu w kolumnie ozn. D, w przeciwnym 	wypadku wyniki kalibracji będą zerowe lub błędne.

5. Dla metody  standardu wewnętrznego ( 1 ) z wpisaniem do tabeli opcja Wyniki Kalibracji

jest uproszczona do następującego okna:

6. Po zakończeniu kalibracji można dokonać wydruku raportu z metody kalibracji poprzez wybór opcji Kalibracja i Wydruk lub z menu Wyniki kalibracji i klawisz Wydruk. Z istniejącej listy można dokonać jedynie wydruku Parametrów kalibracji i Tablicy identyfikacji pików i Raportu skróconego.

7. Metodę niniejszą ( parametry + tablica identyfikacji pików +współczynniki przeliczeniowe Kp) można przechowywać w postaci ‘metody’ na dysku. W celu zapamiętania należy użyć opcji Plik  a następnie Zachowaj metodę.

W celu odtworzenia z dysku danej metody należy użyć opcji Plik i następnie Otwórz metodę.

8. Rezultaty metody:

Wynikiem niniejszej metody jest znalezienie nazw związków w badanych chromatogramach zgodnie z ustawieniem w tablicy identyfikacji pików  oraz obliczenie ilościowe zgodne z opisanym wcześniej wzorem.

Wynik znajduje się standardowym oknie Raport w kolumnie Nazwa i Ilość,W1,W2.

Istnieje możliwość zmiany nazwy związku w oknie Raport na dowolną nazwę inną niż znaleziona przy kalibracji i ta nowa nazwa zostanie również zapamiętana.

5.6.5.  Metoda standardu wewnętrznego ( 1 ) z pomiarami

W niniejszej metodzie ilość badanego związku  jest wyliczana poprzez dokonanie kalibracji w następujący sposób:

- Przy kalibracji obliczamy najpierw współczynniki A i B podane poniższym wzorem[ Wzór 5.6.5] jako współczynniki prostej uzależniającej stosunek ilości wzorca związku badanego do ilości wzorca wewnętrznego od  stosunku powierzchni pików odpowiadających tym związkom.

( W przypadku krzywej drugiego i trzeciego rzędu, logarytmicznej i ekspotencjalnej wzór niniejszy przyjmuje oczywiście inną postać, ale zasada jest ta sama )

- Obliczenie niniejszych współczynników polega na dokonaniu kalibracji poprzez analizę chromatogramu ( jednego lub kilku ) ze znaną ilością badanych związków i znaną ilością wzorca wewnętrznego.

- Po analizie tej znane są wartości powierzchni badanego związku Pxi i standardu Ps, oraz ich ilości

Cxi i Cs i na podstawie tych wartości oblicza się współczynniki A i B ( dla wyższych rzędów też C i D )

-Następnie do badanej próby dodajemy określoną ilość Cs standardu wewnętrznego i na podstawie znajomości Cs,A,B,Px, Ps obliczamy ilość badanej substancji zgodnie z drugim podanym niżej wzorem wynikowym [ Wzór 5.6.6].

- dodatkowo  wynik jest mnożony przez współczynniki W1 i W2 i dzielony przez waga.

Metoda standardu wewnętrznego (z pomiarami):

(1) Równanie do wyliczenia współczynników kalibracyjnych A i B:

CwCs=APwPs+B		[ Wzór 5.6.5] 	gdzie:

Cw	- ilość ( stężenie ) wzorca poszukiwanej substancji

Pw	- powierzchnia piku wzorca poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Ps	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

A i B 	- szukane współczynniki krzywej  uzależniającej stosunek stężeń wzorca badanej substancji 	i wzorca wewnętrznego  do stosunku  powierzchni odpowiadającej tym wzorcom.

Analogicznie postępujemy w przypadku krzywej drugiego i trzeciego rzędu, lecz mamy wtedy 	dodatkowe współczynniki,

( 2 ) Równanie wynikowe:	[ Wzór 5.6.6]

Cx=[APxPsxCsx+BCsx]⋅W1⋅W2 / waga			gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego w badanej próbie

( Csx może ale nie musi być równe Cs )

Psx	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego w badanej próbie

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

W przypadku wielokrotnych powtórzeń pomiaru wartości

Cx, Px, Psx, Pwx są wartościami średnimi.

Metoda standardu wewnętrznego (z pomiarami) - przypadek uproszczony:

(1) Równanie do wyliczenia współczynnika kalibracyjnego A

CwCs=APwPs			gdzie:

Cw	- ilość ( stężenie ) wzorca poszukiwanej substancji

Pw	- powierzchnia piku wzorca poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Ps	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

A 	- szukany współczynnik krzywej  uzależniającej stosunek stężeń wzorca badanej substancji 	i wzorca wewnętrznego  do stosunku  powierzchni odpowiadającej tym wzorcom.

( 2 ) Uproszczone równanie wynikowe postaci Cx=APxPsxCsx   dla   A=Cw⋅PsCs⋅Pw

oraz  Csx=Cs   ; W1=W2=1    przyjmuje następującą postać:

Cx=Ps⋅PxPwx⋅PsxCwx			gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego w badanej próbie

( Csx może ale nie musi być równe Cs )

Psx	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego w badanej próbie

W   niniejszej metodzie następuje również  identyfikacja piku  poprzez nadanie nazwy związku zgodnej z nazwą ustawioną  w Tablicy identyfikacji pików w oknie Przygotowanie kalibracji.

Jeżeli chcemy wykorzystać metodę Standardu wewnętrznego z pomiarami  należy:

1. W oknie Parametry kalibracji ustawić Rodzaj kalibracji  na  Metoda standardu wewnętrznego (1)

z opcją	z pomiarami

2. Ustawić pozostałe parametry w oknie Parametry kalibracji czyli:

Obliczanie według  - w zależności od wybranej opcji do obliczeń ilościowych brana jest albo

wysokość piku, albo jego powierzchnia

Identyfikacja piku według - przy kalibracji jest konieczne ustawienie sposobu wyszukiwania zadanego 	piku poprzez określenie czasu jego wystąpienia :

w metodzie Okno czasowe w % należy podać przewidywany czas retencji danego związku 	oraz dopuszczalny błąd tego czasu w procentach

w metodzie Zakres od ... do ... podajemy bezwzględny czas, w którym może pojawić się 	badany związek.

Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero	- w przypadku ustawienia znaku ‘ X ‘   przy 	niniejszej opcji krzywa kalibracji będzie przebiegać przez początek układu współrzędnych, 	punkt (0,0), w przypadku braku ‘ X ’ krzywa nie musi przebiegać przez zero.

Jednostki kalibracji - w oknie obok wpisujemy jednostki kalibracji.

W przypadku gdy chcemy użyć różnych jednostek dla poszczególnych związków możemy 	dokonać modyfikacji jednostek w Tablicy identyfikacji pików  w oknie Przygotowanie 	kalibracji.

3. W oknie Przygotowanie kalibracji ustawić Tablicę identyfikacji pików .

Wygląd i opis okna Przygotowanie kalibracji dla metody normalizacji przedstawiono poniżej :

A        B       C     D    E    F    G   H     I                          J

A 	- Tablica identyfikacji pików

W tablicy identyfikacji pików wpisujemy następujące elementy:

- nazwę związku w kolumnie Nazwa.

- czas wystąpienia piku danego związku w kolumnie  Od...     i       Do.				   lub  w kolumnie Czas retencji   i  Dokładność

- jednostka w jakiej będą dokonywane obliczenia ilościowe

!!!	- w ostatniej kolumnie S podajemy, który ze związków jest standardem wewnętrznym

poprzez podwójne kliknięcie na odpowiednim polu kolumny ( powinien się pojawić

znak ‘X’ )

W celu automatycznego wypełnienia tablicy identyfikacji pików można użyć klawisza

Wypełnij tabelę

B	- Tablica ilościowa

W tablicy ilościowej podajemy dla wybranego z listy pików związku następujące parametry potrzebne do kalibracji:

- ilość ( stężenie ) związku ( badanego i wzorca wewnętrznego ) dla danego punktu kalibracji

( na rys. dwa punkty :,20,10 )

- nazwę pliku pod jakim dokonano analizy: Pomiar 1, Pomiar 2, Pomiar 3, .....

- dla każdej ilości związku może być różna liczba powtórzeń oznaczonych jw. poprzez 	  	   Pomiar ...

W przypadku gdy plik o podanej  w Tablicy ilościowej  nazwie nie istnieje to do dalszych

obliczeń przyjmowana jest wartość zerowa powierzchni lub wysokości

Wpisywanie nazwy pliku można ułatwić poprzez podwójne kliknięcie na polu do wpisania nazwy pliku; pojawi się wtedy okno gdzie możemy wybrać nazwę pliku z listy, zmienić katalog, dysk itp.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu

C 	- Wypełnij tabelę

Niniejszy klawisz służy do automatycznego wypełnienia Tablicy identyfikacji pików.

W tym celu należy:

- załadować do programu wybrany chromatogram poprzez opcje Plik i

Otwórz chromatogram.

- zaznaczyć piki które chcemy kalibrować

- wcisnąć Wypełnij tabelę

- uzupełnić nazwy związków i jednostki

- sprawdzić i skorygować czasy występowania danych pików

Automat ustawia czas Od... Do... jako początek i koniec piku lub  Czas retencji i Dokładność

w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji

D	- Przepisz nazwy

Niniejszy klawisz służy do szybkiego wypełniania nazw plików z analizami w tablicy ilościowej

w przypadku kalibracji dla więcej niż jednego związku.

W tym celu należy:

- wpisać nazwy plików dla pierwszego związku z listy pików.

- ustawić wpisywanie nazw plików dla kolejnych związków poprzez listę pików

- wcisnąć Przepisz nazwy

Wpisywanie nazwy pliku można ułatwić poprzez podwójne kliknięcie na polu do wpisania nazwy pliku; pojawi się wtedy okno gdzie możemy wybrać nazwę pliku z listy, zmienić katalog, dysk itp.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu

E	- Kalibracja

Po wypełnieniu Tabeli identyfikacji pików i Tabeli ilościowej można dokonać obliczeń ilościowych i kalibracji poprzez wybranie klawisza Kalibracja.

Po dokonaniu kalibracji pojawia się okno z wynikami kalibracji pt. Wyniki kalibracji.

W przypadku kalibracji program akceptuje dowolną liczbę powtórzeń pomiarów ( nazwy plików ) dla każdego punktu kalibracji i dla każdego związku.

W przypadku gdy program nie znajdzie piku danego związku  mimo podanej nazwy pliku wstawiana jest do dalszych obliczeń wartość zerowa, co łatwo można sprawdzić w Wynikach kalibracji.

F	- Nowa

Niniejszy klawisz służy do wykasowania zawartości Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej w celu ustawienia nowej kalibracji.

G	- OK.

Niniejszy klawisz służy do zapamiętania wszystkie zmiany i modyfikacje dokonanych  w oknie Przygotowanie kalibracji.

UWAGA:

W przypadku gdy dokonamy zmian w Tablicy identyfikacji pików i Tablicy ilościowej  a nie 	dokonamy kalibracji używając klawisza Kalibracja  to wyniki kalibracji wyświetlane w oknie

Wyniki kalibracji będą niezgodne z parametrami ustawionymi w Przygotowanie kalibracji

o czym przypomni stosowny komunikat.

H	- Anuluj

Anuluje wszelkie zmiany i modyfikacje w oknie Przygotowanie kalibracji.

I	- Wyświetl ścieżkę

W zależności od ustawienia opcji Wyświetl ścieżkę to w  Tablicy ilościowej  będzie ( lub nie )

pokazana nazwa pliku z całą ścieżką.

Zaleca się umieszczenie wszystkich plików do kalibracji w jednym podkatalogu.

J	- Lista pików

W liście pików pojawiają się nazwy związków wpisane w Tablicy identyfikacji pików.

Wybierając dany związek ( poprzez kliknięcie na jego nazwę ) w Liście pików zmieniamy związek dla którego wypełniamy Tablicę ilościową.

Oznacza to, że każdy związek ma swoją Tablicę ilościową

!!!

- Należy wypełnić tablicę identyfikacji związków poprzez wpisanie w odpowiedniej kolumnie nazw związków  do identyfikacji oraz czasu, w którym może pojawić się dany pik związku.

Jeżeli w badanym chromatogramie istnieją piki o czasach retencji, które znajdują się w przedziale

czasowym zadanym w tablicy identyfikacji pików ( w kolumnie Czas retencji i Dokładność lub Od... Do... w zależności od metody ustawionej w Parametry kalibracji ), to dany związek ma przypisaną nazwę zgodnie z nazwą ustawioną w tablicy identyfikacji pików.

- Koniecznie należy w ostatniej kolumnie tablicy identyfikacji pików o nazwie  S podać, który ze związków jest standardem wewnętrznym poprzez podwójne kliknięcie na odpowiednim polu tej kolumny ( powinien się pojawić znak ‘X’ )

- W Tablicy ilościowej  wpisujemy nazwy plików z analizami standardów badanych prób i wzorca wewnętrznego oraz ich ilości.

- Przyciskamy klawisz Kalibracja  i  oglądamy wyniki kalibracji.

4. Wynikiem kalibracji jest krzywa kalibracji czyli znajomość równania opisującego zależność ilości badanej substancji od pola powierzchni piku reprezentującego tą substancję a dokładnie współczynniki nachylenia Ai i wyraz wolny Bi. Na podstawie ich znajomości można dokonywać obliczeń ilościowych badanych związków zgodnie z wyżej przedstawionym wzorem.

Krzywe kalibracyjne znajdują się oknie Wyniki kalibracji.

Opis i wygląd raportu Wyniki kalibracji  znajduje się poniżej:

A      B            C             D        E   F    G  H                    I

J 			K			   L          Ł

A	Numer - niniejsza kolumna zawiera numer punktu kalibracji, każdy punkt kalibracji jest 	zaznaczony również na wykresie krzywej kalibracji w postaci barwnej kropki.

Jeżeli ustawimy kursor w wierszu odpowiadającym danemu punktowi kalibracji i klikniemy 	myszką, to na wykresie dany punkt zostanie rozświetlony.

B	Ilość - w tej kolumnie podana jest ilość danego standardu w jednostkach zadeklarowanych

w oknie Przygotowanie kalibracji.

W przypadku Metody standardu wewnętrznego podana jest ilość dodanego standardu.

C	Powierzchnia - kolumna niniejsza zawiera powierzchnię średnią obliczoną z wszystkich 	powtórzeń danego punktu kalibracji.

W przypadku jednego pomiaru bez powtórzeń podana jest wartość powierzchni z jednego

pomiaru.

D	Pomiar 1, Pomiar 2, Pomiar 3 ... - zawierają wyliczoną powierzchnię poszczególnych 	powtórzeń danego punktu kalibracji.

E	SD	- niniejsza kolumna zawiera wyliczone odchylenie standardowe powierzchni 	wszystkich powtórzeń pomiarów od powierzchni średniej.

W przypadku jednego pomiaru SD=0.

F	CV	- niniejsza kolumna zawiera procentowy stosunek wartości odchylenia standardowego 	powierzchni do powierzchni średniej.

W przypadku jednego pomiaru SV=0.

G	dx	- niniejsza kolumna zawiera wyliczony błąd bezwzględny położenia danego punktu 	kalibracji od wyliczonej krzywej kalibracji, podany w jednostkach ilości danego związku.

W przypadku gdy krzywa kalibracji ma tylko jeden lub dwa punkty kalibracji wartość dx = 0.

H	dx/x	- niniejsza kolumna zawiera wyliczony błąd względny podany w procentach jako 	stosunek błędu bezwzględnego ( jw. ) do ilości zadanego standardu.

I     !!!	Lista krzywych kalibracji - w niniejszej tabeli są podane współczynniki Kp poszczególnych 	związków  i standardu wewnętrznego; w przypadku kalibracji większej ilości związków dostęp 	do poszczególnych krzywych kalibracji jest poprzez wybór nazwy danego związku w niniejszej 	liście.

J	Rysunek ‘krzywej kalibracji’ - jest to jedynie graficzne przedstawienie sposobu wyliczenia 	współczynników Kp ( nie jest to krzywa kalibracji w sensie metody standardu zewnętrznego )

K	Metoda według której dokonano kalibracji

L	Współczynnik korelacji dla krzywej

Ł	Wydruk - klawisz wydruk służy do realizacji wydruku raportu z wyników kalibracji i 	parametrów kalibracji wraz ze wszystkimi tablicami

4. Dla badanego chromatogramu należy wypełnić poniższe okno Opis chromatogramu :

A	       B    C    D  E        F

A	- Współczynnik W2 to mnożnik, który jest ustawiany indywidualnie i niezależnie

dla każdego związku ; w przypadku gdy ustawienie W2 nas nie interesuje należy pozostawić 	jego wartość na W2=1 ( standardowe ustawienie )

B	- Miejsce na nazwę związku - tu wpisujemy nazwę związku dla którego chcemy ustawić 	współczynnik W2  ; program porównuje nazwy wpisane w tej kolumnie z nazwami związków 	wpisanymi w kalibracji w Tablicy identyfikacji pików ( Przygotowanie kalibracji ) i jeśli nazwy 	są identyczne to W2 jest brany pod uwagę do wyliczenia ilości związku.

W celu wprowadzenia nazw związków najlepiej jest wykorzystać klawisz Przepisz z kalibracji

C	- Miejsce na krótki komentarz do chromatogramu

D  !!!	- Miejsce na wpisanie ilości standardu wewnętrznego

E	- Współczynnik W1 to mnożnik, który ustawiamy wspólnie dla wszystkich związków; ; w 	przypadku gdy ustawienie W1 nas nie interesuje należy pozostawić jego wartość na W1=1 	( standardowe ustawienie )

F	- Przepisz z kalibracji  klawisz niniejszy służy do automatycznego przepisania nazw 	związków z aktualnie załadowanej kalibracji do tabeli Nazwa związku ( zob. poz. B )

Pod miejscem na wpisanie wartości W1 znajduje się miejsce na wpisanie parametru waga:

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków. Może być wykorzystany jako   naważka próby

Uwaga:

W przypadku gdy W1 i W2 nas nie interesują należy je ustawić na wartość W1=1; W2=1;

Waga=1;

!!!

Koniecznie należy wpisać ilość dodanego standardu w kolumnie ozn. D, w przeciwnym 	wypadku wyniki kalibracji będą zerowe lub błędne.

6. Po zakończeniu kalibracji można dokonać wydruku raportu z metody kalibracji poprzez wybór opcji Kalibracja i Wydruk lub z menu Wyniki kalibracji i klawisz Wydruk. Z istniejącej listy można dokonać jedynie wydruku Parametrów kalibracji i Tablicy identyfikacji pików i Raportu skróconego.

7. Metodę niniejszą ( parametry + tablica identyfikacji pików +współczynniki przeliczeniowe Kp) można przechowywać w postaci ‘metody’ na dysku. W celu zapamiętania należy użyć opcji Plik  a następnie Zachowaj metodę.

W celu odtworzenia z dysku danej metody należy użyć opcji Plik i następnie Otwórz metodę.

8. Rezultaty metody:

Wynikiem niniejszej metody jest znalezienie nazw związków w badanych chromatogramach zgodnie z ustawieniem w tablicy identyfikacji pików  oraz obliczenie ilościowe zgodne z opisaną metodą

Wynik znajduje się standardowym oknie Raport w kolumnie Nazwa i Ilość

Istnieje możliwość zmiany nazwy związku w oknie Raport na dowolną nazwę inną niż znaleziona przy kalibracji i ta nowa nazwa zostanie również zapamiętana.

5.7. Przetwarzanie wsadowe.

Przetwarzanie wsadowe umożliwia otrzymanie wspólnego raportu dla wielu różnych chromatogramów i wielu metod. Umożliwia także uzyskanie wyniku średniego z kilku powtórzeń tej samej próby wraz z parametrami statystycznymi SD i CV.

Przetwarzanie wsadowe można realizować dopiero po wcześniejszym zarejestrowaniu chromatogramów i przygotowaniu metod. Chromatogramy użyte w przetwarzaniu wsadowym powinny być po procesie integracji.

Przetwarzanie wsadowe polega na przygotowaniu poniższej tabeli, w której należy wypełnić kolejno poszczególne wiersze.

Tabela niniejsza zawiera: metodę, chromatogramy ( powtórzenia ) oraz dodatkowo opis próby, standard wewnętrzny, współczynnik W1.

Po wypełnieniu tabeli należy przycisnąć klawisz Start. Przetwarzanie wsadowe jest realizowane kolejno wierszami a wynikiem jest wspólny raport.

A   B        C	               D

Okno Przetwarzanie wsadowe składa się z następujcych elementów:

A	tabela do przygotowania programu przetwarzania wsadowego składa się z następujących 	elementów:

metoda 	- miejsce na nazwę pliku metody

opis próby	- miejsce na krótki komentarz ( może być nie wypełnione )

standard	- w przypadku metody standardu wewnętrznego można tu wpisać ilość dodanego

standardu ( jeżeli w pliku z chromatogramem (*.CHR) w opcji Opis ilość

dodanego standardu została wpisana to można nie wypełniać )

W1		- opcjonalnie można wpisać wartość współczynnika W1 ( domyślna wartość =1)

( jeżeli w pliku z chromatogramem (*.CHR) w opcji Opis współczynnik W1 został 		wpisany to można nie wypełniać )

pomiar1, ...., pomiar10

- miejsce na nazwę pliku z chromatogramem. Chromatogramy powinny być po 			procesie integracji.

Jeżeli mamy  tylko jeden pomiar to wpisujemy nazwę pliku w kolumnie pomiar 1, 		jeżeli mamy kilka powtórzeń danego pomiaru to należy wypełnić kolumny :

pomiar 2, ....pomiar 10.

B	Dalej przycisk do uruchomienia obliczeń, należy użyć po wypełnieniu tabeli A

C	Nowa przycisk do kasowania zawartości tabeli ( A )

D	Przełącznik do wyświetlania nazwy plików z lub bez ścieżki dostępu

Wyniki przetwarzania wsadowego:

Po przygotowaniu tabeli jw. i użyciu klawisza Dalej program ładuje pliki z danymi i następnie pojawia się następująca tabela z wynikami:

A			         B		         C	 	          D

A	- tabela do selekcji metod, w wyniku selekcji w tabeli wynikowej pojawia się tylko wynik 		   dotyczący wybranej metody

B	- tabela do selekcji nazw związków, w wyniku selekcji w tablicy wynikowej pojawia się wynik 	  dotyczący wybranego związku.

C	- tabela wynikowa; składa się z następujących elementów:

Nr   		- numer kolejny wiersza z okna Przetwarzanie wsadowe ( przygotowanie )

Metoda		- nazwa pliku metody

Nazwa		- nazwa związku

Opis		- krótki komentarz ( zgodny z wpisem w oknie Przetwarzanie wsadowe

( przygotowanie )

Ilość		- ilość związku

Jednostki	- jednostka

Powierzchnia  	- powierzchnia średnia

Pomiar1,....,Pomiar 10	- powierzchnie piku w poszczególnych powtórzeniach

SD		- odchylenie standardowe powierzchni piku

CV		- procentowy stosunek odchylenie standardowego do powierzchni piku

D	Wydruk - przycisk do ustawienia parametrów wydruku oraz do realizacji wydruku

Umożliwia ustawienie następujących parametrów: nastawy drukarki, typ i rozmiar 		czcionki , wybór elementów do wydruku zgodnie z tabelą wynikową C

Po przyciśnięciu klawisza Wydruk pojawia się okno Wydruk przetwarzania 			przedstawione poniżej:

Okno Wydruk przetwarzania przedstawione powyżej składa się z następujących elementów:

Przełączniki do wyboru elementów składowych wydruku:

Numer metody, metoda, nazwa, opis, ilość, jednostka, powierzchnia, SD,CV, pomiary

Przyciski:

Drukarka	- ustawienie parametrów drukarki

Czcionki	- ustawienie rodzaju i rozmiaru czcionki

Drukuj		- uruchomienie wydruku

Pliki z przygotowanym programem przetwarzania wsadowego można zapamiętywać i odczytywać z dysku przy pomocy opcji :

Odczytaj z pliku i Zachowaj

Pliki te mają standardowo nadawane rozszerzenie *.wsd

Odczytaj z pliku

Opcja odczytaj z pliku służy do załadowania pliku z programem wsadowym ( plik z rozszerzeniem *.wsd )

Po wybraniu niniejszej opcji pojawia się następujące okno :

Zachowaj

Opcja niniejsza służy do zapamiętywania pliku z programem wsadowym na dysku.

Plik z rozszerzeniem *.wsd.

5.8. Wzory dla poszczególnych metod kalibracyjnych

Metoda bez kalibracji :

Ilość = Px  W1  W2 / waga

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

Metoda normalizacji :

Cx=Px⋅W2x(Pi⋅W2i)⋅W1/ waga		gdzie :

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

(Pi⋅W2i)	- suma iloczynu powierzchni i parametru W2 pików

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

Metoda standardu zewnętrznego:

CX=[Ai⋅P+Bi]⋅W1⋅W2/ waga		gdzie :

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Ai	- współczynnik nachylenia funkcji krzywej kalibracyjnej obliczony zgodnie z metodą 	najmniejszych kwadratów

Bi	- wyraz wolny funkcji  krzywej kalibracyjnej obliczony zgodnie z metodą 	najmniejszych kwadratów

W przypadku ustawienia Wymuszenie przejścia krzywej kalibracji przez zero wartość wyrazu 	wolnego wynosi Bi = 0

Ai i Bi 	są znajdowane na podstawie metody najmniejszych kwadratów

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

W przypadku jednopunktowej kalibracji współczynniki Ai i Bi są wyliczane następująco:

Ai=C1P1		;	Bi=0

W przypadku dwupunktowej krzywej bez wymuszenia przejścia przez zero :

Ai=C2−C1P2−P1		;	Bi=C1−Ai⋅P1

gdzie:

P1 - powierzchnia pierwszego standardu

P2 - powierzchnia drugiego standardu

C1 - ilość ( stężenie ) pierwszego standardu

C1 - ilość ( stężenie ) drugiego standardu

W przypadku wielokrotnych powtórzeń danego punktu kalibracji wartości P1, P2 są wartościami średnimi z tych pomiarów.

Dla krzywej drugiego rzędu równanie przyjmuje postać :

Cx=A⋅Px2+B⋅Px+C⋅W1⋅W2 / waga

Dla krzywej trzeciego rzędu równanie przyjmuje postać :

Cx=A⋅Px3+B⋅Px2+C⋅Px+D⋅W1⋅W2/ waga

Dla krzywej logarytmicznej równanie przyjmuje postać :

Cx=A⋅Ln(Px)+B⋅W1⋅W2/ waga

Dla krzywej ekspotencjalnej równanie przyjmuje postać :

Cx=A⋅ePx+B⋅W1⋅W2/ waga

Metoda standardu wewnętrznego (z pomiarami):

(1) Równanie do wyliczenia współczynników kalibracyjnych A i B:

CwCs=APwPs+B			gdzie:

Cw	- ilość ( stężenie ) wzorca poszukiwanej substancji

Pw	- powierzchnia piku wzorca poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Ps	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

A i B 	- szukane współczynniki krzywej  uzależniającej stosunek stężeń wzorca badanej substancji 	i wzorca wewnętrznego  do stosunku  powierzchni odpowiadającej tym wzorcom.

Analogicznie postępujemy w przypadku krzywej drugiego i trzeciego rzędu, lecz mamy wtedy 	dodatkowe współczynniki,

( 2 ) Równanie wynikowe:

Cx=[APxPsxCsx+BCsx]⋅W1⋅W2/ waga		gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego w badanej próbie

( Csx może ale nie musi być równe Cs )

Psx	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego w badanej próbie

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

W przypadku wielokrotnych powtórzeń pomiaru wartości

Cx, Px, Psx, Pwx są wartościami średnimi.

Metoda standardu wewnętrznego (z pomiarami) - przypadek uproszczony:

(1) Równanie do wyliczenia współczynnika kalibracyjnego A

CwCs=APwPs			gdzie:

Cw	- ilość ( stężenie ) wzorca poszukiwanej substancji

Pw	- powierzchnia piku wzorca poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Ps	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

A 	- szukany współczynnik krzywej  uzależniającej stosunek stężeń wzorca badanej substancji 	i wzorca wewnętrznego  do stosunku  powierzchni odpowiadającej tym wzorcom.

( 2 ) Uproszczone równanie wynikowe postaci Cx=APxPsxCsx   dla   A=Cw⋅PsCs⋅Pw

oraz  Csx=Cs   ; W1=W2=1    przyjmuje następującą postać:

Cx=Ps⋅PxPwx⋅PsxCwx			gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego w badanej próbie

( Csx może ale nie musi być równe Cs )

Psx	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego w badanej próbie

Metoda standardu wewnętrznego (z wstawieniem do tabeli):

CX=KPX⋅PXKPS⋅PS⋅CS⋅W1⋅W2/ waga			gdzie:

Cx	- ilość ( stężenie ) poszukiwanej substancji

Px	- powierzchnia piku poszukiwanej substancji

Cs	- ilość ( stężenie ) standardu wewnętrznego

Px	- powierzchnia piku standardu wewnętrznego

Kp	- współczynnik przeliczeniowy równy stosunkowi ilości związku ( stężenia ) do powierzchni

piku odpowiadającego  temu związkowi wprowadzony z tabeli :

KP=CP			gdzie:

C - ilość ( stężenie ) związku

P - pole powierzchni piku odpowiadające temu związkowi

Kpx	- współczynnik Kp dla poszukiwanej substancji

Kps	- współczynnik Kp dla standardu wewnętrznego

W1	- współczynnik ( mnożnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

W2	- współczynnik ( mnożnik ) ustawiany niezależnie dla każdego związku ( ustawiany w opcji 	   OPIS )

Waga  	- współczynnik  ( dzielnik ) wspólny dla wszystkich związków ( ustawiany w opcji OPIS )

Może być wykorzystany jako naważka próby.

5.9. Wzory dla obliczeń statystycznych:

AV	- Wartość średnia powierzchni piku z kilku pomiarów

AV=i=1nPin		gdzie:

Pi	- Powierzchnia i-tego powtórzenia pomiaru

n	- Liczba powtórzeń danego pomiaru

SD	- odchylenie standardowe powierzchni wszystkich powtórzeń pomiarów od powierzchni 	średniej ( W przypadku jednego pomiaru SD=0)

SD=i=1nPi−AV2n−1 	gdzie:

Pi	- powierzchnia i-tego powtórzenia pomiaru

n	- Liczba powtórzeń danego pomiaru

AV	- Średnia powierzchnia

CV	- procentowy stosunek wartości odchylenia standardowego do powierzchni średniej.

(W przypadku jednego pomiaru SV=0.)

CV[%]=SDAV⋅100%		gdzie:

AV - powierzchnia średnia

SD - odchylenie standardowe

dx	-  błąd bezwzględny ilości ( stężenia ) dla  danego punktu kalibracji od wyliczonej krzywej 	kalibracji, podany w jednostkach ilości danego związku.

W przypadku gdy krzywa kalibracji ma tylko jeden lub dwa punkty kalibracji wartość dx = 0.

dx=CWZ−CKAL			gdzie:

Cwz - ilość ( stężenie ) danego wzorca

Ckal - ilość wyliczona z otrzymanej krzywej kalibracji

W przypadku pomiarów z powtórzeniami wartości Cwz i Ckal są wartościami średnimi.

dx/x	-  błąd względny podany w procentach jako stosunek błędu bezwzględnego ( jw. ) do ilości 	zadanego standardu:

dxx[%]=dxCWZ⋅100%      		gdzie:

dx- błąd bezwzględny ilości do ilości wyliczonej z krzywej kal. jw.

Cwz ilość ( stężenie ) danego wzorca

W przypadku pomiarów z powtórzeniami wartości Cwz i Ckal są wartościami średnimi.

SI	- współczynnik korelacji punktów kalibracji do krzywej kalibracji.

dla krzywej dwupunktowej SI=1

W przypadku gdy punkty kalibracji leżą dokładnie na krzywej kalibracji także SI=1

SI=1nCWZ(i)⋅CKAL(i)1nCWZ2(i)⋅1nCKAL2(i)	gdzie:

Cwz - ilość ( stężenie ) danego wzorca

Ckal - ilość wyliczona z otrzymanej krzywej kalibracji

n - liczba punktów kalibracyjnych

W przypadku pomiarów z powtórzeniami wartości Cwz i Ckal są wartościami średnimi.

5.10. Parametry piku.

W standardowym raporcie pików są podane następujące parametry piku:

czas retencji, wysokość, powierzchnia, szerokość w połowie wysokości, półki teoretyczne,

rozdzielczość, symetria, udział procentowy.

Parametry piku są przedstawione na rysunkach  poniżej:

H 	- wysokość piku

Tr	- czas retencji

Tp	- początek piku

Tk	- koniec piku

A	- odległość od początku piku do jego połowy poprowadzona na wysokości 1/10 H ( rys. 2 )

B	- odległość od połowy piku do jego końca poprowadzona na wysokości 1/10 (rys. 2 )

S lub w12	- szerokość piku w połowie wysokości

RYS.5.9.2.

RYS.5.9.2

Liczba półek teoretycznych:

n=5.54⋅TRw122		gdzie:

n	- liczba półek teoretycznych

Tr	- czas retencji

w12	- szerokość piku w połowie wysokości

Symetria piku:

Symetria piku jest liczona według wzoru poniżej gdy w plikach CHROMAX.CFG, CHROMAX1.CFG I CHR-MOD.CFG ustawiony jest na  0 parametr :

# SYMETRIA=0

Symetria=BA	gdzie:

A,B 	- odcinki poprowadzone na wysokości 1/10H zgodnie z

rysunkiem 5.9.2

Symetria piku jest liczona według wzoru poniżej gdy w plikach CHROMAX.CFG, CHROMAX1.CFG I CHR-MOD.CFG ustawiony jest na  0 parametr :

# SYMETRIA=1

Symetria=(A+B)/2A		gdzie:

A,B 	- odcinki poprowadzone na wysokości 1/20H  analogicznie z

rysunkiem 5.9.2

Rozdzielczość pików ( pomiędzy dwoma pikami i-tym i j-tym) :

Rozdzielczość piku jest liczona według wzoru poniżej gdy w plikach CHROMAX.CFG, CHROMAX1.CFG I CHR-MOD.CFG  ustawiony jest na  0 parametr :

# ROZDZIELCZOŚĆ=0

Rozdzielczoscij=TRj−TRiw12j+w12i

Rozdzielczość piku jest liczona według wzoru poniżej gdy w plikach CHROMAX.CFG, CHROMAX1.CFG I CHR-MOD.CFG ustawiony jest na  0 parametr :

# ROZDZIELCZOŚĆ=1

Rozdzielczoscij=TRj−TRiw12j+w12i* 1.18			gdzie:

Tri	- czas retencji i-tego piku

Trj	- czas retencji j-tego piku

w12i	- szerokość i-tego piku w połowie wysokości

w12j	- szerokość j-tego piku w połowie wysokości

Udział procentowy piku:

Udzial=PxPi⋅100%		gdzie :

Px	- powierzchnia i-tego piku

Pi	- suma powierzchni wszystkich pików

Czas względny Tr1:	[ relative retention ]

Tr1j=Trj−t0Tr1−t0	gdzie :

t0 	- czas martwy

Tr1j	- czas względny j-tego piku [ relative retention ] liczony względem piku Tr1

Tr1	- czas retencji piku względem którego liczymy czas względny

( czas względny dla piku Tr1=1 )

Czas względny Tr2:

Analogicznie jak w przypadku Tr1, tylko we wzorze jedynie zamieniamy jedynkę na dwójkę

czyli :	Tr1 na Tr2 i Tr1j na Tr2j